TRİNOKÜLER MİKROSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Mikroskop öncelikli olarak yüksek araştırmalar için tasarlanmış olmalıdır.

2.	Mikroskobun alüminyumdan mamul monoblok statifi olmalıdır. Mikroskop gövdesi objektifi, oküleri ve gözlem tüpü mantar ve mikrop üremesine engel olacak antifungus özellikte olmalıdır.

3.	Mikroskobun netlik ayar mekanizması içinde plastik türevi malzeme kullanılmamalıdır. Mikroskobun tabla taşıyıcı mekanizması ve netlik ayar düzeneğinde kullanılan dişliler aşınmayı engellemek amacıyla aynı tip metalden mamül olmalıdır.

4.	Mikroskobun optik sistemi sonsuz optik (İnfinity optic) sistemli olmalıdır.

5.	Mikroskop, aydınlık alan (BF), faz kontrast (PH), karanlık alan (DF) ve polarizasyon (POL) gibi kontrast teknikleri kullanımına uygun olmalıdır

6.	Mikroskobun en az 30 derece eğimli TRİNOKÜLER gözlem tüpü olmalıdır. Binoküler gözlem tüpünde gözler arası mesafe en az 48 ile 75  mm arasında ayarlanmalıdır.

7.	Mikroskobun netlik ayarı koaksiyel makro mikro çifte düğme kumandası ile sağlanmalıdır. Mikroskobun kaba ve ince ayar mekanizması hem sağ hem de sol taraftan yapılabilmelidir.

8.	Mikroskobun tüm optik sistemi camdan olmalıdır. Optik sistemde kesinlikle plastik ve türevi malzeme bulunmamalıdır.

9.	Mikroskobun obje tablası en az 150 x 130 mm olmalıdır. Bu tabla üzerinde sağa-sola ve öne-arkaya hareket eden, hassas milimetrik taksimatlı şaryosu bulunmalıdır. Şaryo hareketi en az 75x50mm olmalıdır.

10.	Mikroskobun en az 6 lı sonsuz dönüşlü objektif revolveri olmalıdır. Mikroskobun çalışma yapılan dışındaki diğer objektifleri mikroskop gövdesine bakar pozisyonda olmalıdır.

11.	Mikroskobun optik sistemi PLAN AKROMAT özellikte, EN AZ aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.

Plan PLi 4x/0.10 IOS objective. WD 14  mm

Plan PLi 10x/0.25 IOS objective. WD 9 mm

Plan PLi 20x/0.40 IOS objective. WD 5mm

Plan PLi S40x/0.65 IOS objective. WD 0.5 mm

Plan PLi S60x/0.85 IOS objective. WD 0.1 mm

Plan PLi S100x/1.25 oil IOS objective. WD 0.1 mm

12.	Mikroskobun en az 22 mm bir çift 10x değerinde okülerleri bulunmalıdır. Okülerler tercihen, dışardan elle müdahalesiyle kolayca çıkmayacak şekilde oküler tüpüne yerleştirilmiş olmalıdır.

13.	Okülerlerin en az birinden diyoptri ayarı yapılabilmeli veya okülerler fabrikadan ayarlı preset diyoptri özelliğinde olmalıdır.

14.	Mikroskobun aydınlatması en az 20.000 saat lamba ömrüne sahip entegre LED aydınlatma düzeneği veya en az 20W halojen lamba ile sağlanmalıdır. Halojen aydınlatmalı modeller için mikroskop başına 20 adet orijinal yedek lamba verilmelidir.

15.	Modeller gün ışığı filtresine sahip olmalıdır. Her bir mikroskop için 1 adet yedek gün ışığı filtresi verilmelidir.

16.	Mikroskop fabrikasyon hatalarına karşı enaz 5 yıl üretici garantili olmalıdır; garanti süresi bitiminden itibaren 10 (on) yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisi bulunmalıdır.Bu bilgiler ürün broşüründe yer almalıdır.

17- Yetkili satıcılık  belgesi sunulmalıdır

18-Cihazla birlikte çift ışıklı soğuk ışık kaynağı verilmelidir.Bu ışık kaynağı;

-30 W PowerLED

-çift ışık girişli olmalıdır

-30.000LUX aydınlatma sağlamalıdır

-renk sıcaklığı  6500K  özellikte olmalıdır

immersion yağı,örtüsü ile teslim edilmelidir.

19;Cihazla birlite aşağıdaki özelliklerde kamera ve yazılım verilmelidir;

1-Kamera uyum açısından mikroskop ile aynı marka olmalıdır.

2-Kamera ultra HD renkli olmalıdır.

ENAZ HDMI 6 MP CMOS high sensitive sensöre sahip olmalıdır.

3-Pixel size 2.8 μm x 2.8 μm   olmalıdır

4-C-mount olmalıdır.

5-Color depth 36 bits olmalıdır

6-Sensitivity   enaz 510Mv olmalıdır.

7-pozlama   Automatic or manual, from 1 ms to 2 s olmalıdır

8-White balance ayarı  Automatic ayarlanabilmelidir.

9-Dynamic range 69db olmalıdır

10-HDMI,USB2 ve SD kart özellikleri bulunmalıdır.

11-kamera tüm aksesuarlarıyla birlikte kuruluma hazır gelmelidir.

12-kamera 2 yıl garantili olmalıdır.

13 -Yetkili satıcılık belgesi sunulmalıdır