YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ LAPAROSKOPİ CERRAHİ SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

SİSTEMİN TANIMI       	:

Sistem başlıca laparoskopik operasyonlar olmak üzere endoskopik cerrahi uygulamaları için uygun olmalıdır. Sisteme yeni bir ışık kaynağı eklenerek infrared görüntüleme yapması ilerleyen süreçte sağlanılabilmelidir. Sistemi oluşturan parçalar bir takım olacaktır ve birbiri ile tam uyumlu çalışmalıdır.

Sistem aşağıda listelenen cihazlardan oluşmalıdır:

A.    TFT LCD Medikal Monitör           				1 Adet

B.    Yüksek Çözünürlüklü Bütünleşik Endoskopik Kamera Ünitesi             1 Adet

D.    Yüksek Çözünürlüklü Endoskopik Kamera Kafası       		1 Adet

E.    10mm 0 Derece Teleskop                                                 		1 Adet

F.     10mm 30 Derece Teleskop                                               		1 Adet

G.    Fiber Optik Işık Kablosu               				2 Adet

H.    Elektronik İnsüflasyon Ünitesi      				1 Adet

İ.      Yüksek Çözünürlüklü (HD) Kayıt Sistemi                       		1 Adet

J.     Endoskopik Sistem Taşıma Arabası          				1 Adet

TEKNİK ÖZELLİKLER:

A. 27’’ FULL HD LCD MEDİKAL MONİTÖR

1.Ekran büyüklüğü en az 27" olmalıdır.

2.Monitör paneli a-Si TFT Active Matrix LCD tipinde olmalıdır.

3.Çözünürlüğü 1920 x 1080 pixel (Full HD) olmalıdır.

4.Görüntü formatı 16:9 olmalıdır.

5.Kontrast oranı en az 1000:1 olmalıdır.

6.Ekran rengi 16.7 milyon olmalıdır.

7.Görüş açısı 89 derece olmalıdır.

8.1 adet SDI, 1 adet DVI-D, RGB Component, Y/C ve Kompozit video girişleri ile DVI-D çıkışı bulunmalıdır.

9.Çoklu gösterim fonksiyonu bulunmalı,  PIP ve POP özellikleri olmalıdır.

10.Monitör 100mm VESA standardında olmalıdır.

11.Monitör üzerinde RS-232C ve RJ-45 uzaktan kontrol girişleri bulunmalıdır.

12.Cihaz 100-240V AC arasında çalışabilmeli, voltaj değişikliklerinden etkilenmemeli, orijinal 24 V DC güç adaptörü birlikte verilmelidir.

13.Monitör dış kabini beyaz renkte olmalı, medikal standartları sağlamalıdır.

14. Teklif edilen sistem ile uyumlu olmalıdır.

B.	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ BÜTÜNLEŞİK ENDOSKOPİK KAMERA ÜNİTESİ ve IŞIK KAYNAĞI

1. Renk sistemi PAL olmalı ve 110-240 V AC(+/- %10),  50/60 Hz (+/-1) şehir cereyanında çalışmalıdır.

2.  Kamera ünitesiyle soğuk ışık kaynağı bütünleşik olmalıdır.

3.   Işık kaynağı 4LED teknolojisine sahip olmalıdır.

4. 	Işık kaynağı 4LED teknolojisi sayesinde 300W Xenon lambaya eşdeğer aydınlatma sağlayabilmelidir.

5.  Işık kaynağı ve kamera ünitesi, ışık dalga boyunu filtreleyerek; mukozal yüzeydeki kılcal damarların ve diğer yapıların görüş netliğini arttırarak görüntülenmesi sağlayan ve tümör sınırlarının ve tiplerinin belirlenmesine yardımcı olan Dar Bant Görüntüleme (NBI) teknolojisini desteklemelidir. Bu modlar kamera kafaları ve flexible endoskoplar ile kullanılabilmelidir

6.  Kamera ünitesi Infrared ışık kaynağıyla, infrared görüntülemeyi desteklemelidir.

7. Teklif edilen cihaza; Cerrahi amaçlı Video Flexıble Endoskoplar (flexible Video Sistoskop,  flexible Video Laringoskop), 1 CCD Chip Kamera Kafaları, 3 CCD veya 3CMOS otoklavlanabilen veya otoklavlanamayan kamera kafaları bağlanarak çalıştırılabilmelidir.

8.  Kameranın, çözünürlüğü en az 1080p olmalı, Bu rezolüsyon 1080 çizgide progresif olarak tarama yapılarak sağlanmalıdır.

9. Beyaz ayarı, Full HD Endoskopik Kamera Kontrol Ünitesi veya  Kamera Kafası üzerindeki buton yardımı ile yapılabilmelidir.

10. Cihazın Kamera Kontrol Ünitesine Enhancement özelliği bulunmalı, istenildiğinde görüntü en az 2 kademede dijitalize edilerek, görüntü detaylarının daha net olarak izlenebilmesi sağlanmalıdır.

11. Full HD Endoskopik Kameranın;  Otomatik Renk Kontrol (AGC ‘’Auto Gain Control’’) özelliği bulunmalıdır.

12. Kontrol ünitesi üzerinde en az 2 adet HD/SDI, 1 adet DVI,  1 adet Y/C,  1 adet kompozit çıkışları bulunmalıdır.

13. Kontrol ünitesi üzerinde en az 1 adet USB port bulunmalıdır ve bu USB portlara taşınabilir USB bellek takılabilmelidir.

14.  Kamera kontrol ünitesi dokunmatik panele sahip olmalıdır.

15.  Kamera Kontrol ünitesinde Türkçe dil desteği bulunmalıdır.

16. Kamera ünitesinde fiber skoplarla kullanımda moire etkisini azaltmak için fiber modu bulunmalıdır.

17.  Kamera kontrol ünitesinde farklı disiplinler için ön tanımlı modlar bulunmalı bu modlarla;

- KBB, endoüroloji-jinekoloji, laparoskopi, infrared görüntüleme, endoskopik sinüs cerrahisi için iyileştirilmiş ayarlar bulunmalıdır.

18. Teklif edilen endoskopik kamera, kamera kontrol ünitesi ve aşağıdaki aksesuarlar ile birlikte verilmelidir :

1 adet Elektrik kablosu

1adet HD/SDI veya DVI-D kablosu

D.	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ENDOSKOPİK KAMERA KAFASI

1. Teklif edilen kamera kafası Full HD 3CMOS teknolojisine sahip olmalı ve 1080 p görüntü işleyebilmelidir. Görüntü formatı en az 16:9 olmalıdır.

2. Kamera kafası üzerindeki halkalar yardımıyla zoom ve focus ayarı yapılabilmelidir.  Kamera kafası üzerinde 3 adet programlanabilir buton bulunmalıdır.Bu butonlar ile kameranın tüm özellikleri steril ortamda cerrah tarafından kontrol edilebilmelidir.

3. Endoskopik Kameranın en az 1.8x optikalzoom özelliği olmalıdır. Optikalzoom kamera kafasından kontrol edilerek zoom yapılabilmelidir.

4. İşlem sırasında ergonomik kullanım için kamera kafası en fazla 220gr (+-%5) ağırlığında olmalıdır.

5.  Kamera kafası dar bant görüntüleme (NBI) ve Infrared gözlemi desteklemelidir.

6. Komple kamera kafası, ETO, STERRAD, V-pro ve sıvı dezenfektanlar ile dezenfekte edilebilmelidir.

E.	10mm 0 DERECE TELESKOP

1.      Teklif  edilen 0º  Teleskop  aşağıda  listelenen  özelliklere   sahip olmalıdır :

2.      Aspherikaldistorsiyonsuz ,  HDoptikal  sistem  lens   teknolojisine  sahip   olmalıdır.

3.      10 mm çapında  ve   310 ±  5 mm çalışma uzunluğunda olmalıdır.

4.      Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.

5.      Otoklavlanabillir  özellikte olmalıdır.

F.	10mm 30 DERECE TELESKOP

1.      Teklif  edilen 30º  Teleskop  aşağıda  listelenen  özelliklere   sahip olmalıdır :

2.      Aspherikaldistorsiyonsuz ,  HDoptikal  sistem  lens   teknolojisine  sahip   olmalıdır.

3.      10 mm çapında  ve   310 ±  5 mm çalışma uzunluğunda olmalıdır.

4.      Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.

5.      Otoklavlanabillir  özellikte olmalıdır.

G.	FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU :

1.  	Çapı en az 3.5 mm, uzunluğu en az 300 cm olmalıdır.

2.  	Işık kaynağı ve optik teleskoplar uyumlu olmalıdır.

3.  	Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.

H.	ELEKTRONİK İNSÜFLASYON ÜNİTESİ

1.  Cihazın, insüflasyon hızı dakikada en az 45 Litre olmalı ve akış hızı ayarı 0.1 – 45 lt/dk değerler arasında ayarlanabilmelidir.

2.  Maksimum insüflasyon basıncı en fazla 25 mm Hg olmalı, bu basınç değeri 3-25 mm Hg arasında ayarlanabilir olmalıdır.

3.   Erişkin ve pediatrik hastalar için cihaz üzerinde, iki farklı kavitemodu bulunmalıdır.

4. Maksimum insüflasyon hızı, pediatrik hastalar için, 0.1- 2 lt. arasında 0.1 lt.’lik değer artışları 2-10 lt. arasında 1 lt’lik artışlarla, erişkin hastalar için vaka tipine göre 0.1-2 lt. arasında 0.1 lt’lik 2-45 lt. arasında 1 lt’lik artışlarla set edilebilmelidir.

5.  Cihazın, yüksek ve düşük kapasite olmak üzere 2 farklı duman tahliye modu olmalıdır.

6.  Bütün basınç ve akış değerleri cihazın ön panelinde bulunan hassas butonlar yardımı ile ayarlanabilmeli ve bu değerler digital göstergelerden izlenebilmelidir.

7.  Ayarlanan maksimum intraabdominal basınç ve akış hızı değerlerini geçmeyecek şekilde cihaz otomatik olarak çalışmalıdır.

8.  Kullanım sırasında, ayarlanan basınç ve akış hızı değerlerinde herhangi bir nedenle artma olduğu zaman, cihaz üzerinde bulunan 2 farklı uyarı modu sayesinde, optikal ve akustik sinyaller ile kullanıcıyı uyararak hasta emniyetini sağlayabilmelidir.

9.  Cihaz ön panelinde, ayarlanan ve kullanım anındaki intraabdominal basınç, akış hızı değerleri ve kullanılmış olan CO2 gaz miktarı ayrı ayrı okunabilmelidir.

10.  Cihaz ön panelinde, hastada kullanılan gaz miktarını sıfırlama butonu olmalıdır.

11.  Cihazın smoke-evacuation özelliği olmalı ve bu sayede operasyon sırasında oluşan

istenmeyen dumanı bir ayak pedalı vasıtasıyla emme özelliği olmalıdır. Cihaz aynı marka Elektro cerrahi ünitesine bağlanması durumunda bu işlemi abdominal basıncı sabit tutarak otomatik olarak da yapabilmelidir.

12.  Aşağıdaki aksesuarlar ile birlikte verilmelidir.

1 Adet Elektrik Kablosu

1 Adet Universal Anahtar

İ.YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ (HD) KAYIT SİSTEMİ

1.  Cihaz medikal amaçlı tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.

2.  Cihaz HD kalitesinde görüntü kaydedebilmelidir.

3.  Cihaz +12 V -- +24 V DC  enerji ile çalışmalıdır.

4.  Cihaz video kaydı için MPEG-4 AVC/H.264 sıkıştırma formatını kullanıyor olmalıdır.

5. Cihaz üzerinde istenmeyen kesintilere ve arızalara karşı, kaydedilen görüntüyü muhafaza eden en az 500 GB kapasiteli Hard DiscDrive  bulunmalıdır.

6.  Cihazda kayıt için; HDMI (Type A) (1), DVI-D (DVI 19-pin) (1), S VIDEO (Mini DIN 4-pin type) (1), VIDEO (BNC type) (1) , video girişleri  bulunmalıdır.

7.  Cihaz; HDMI (Type A) (1), DVI-D (DVI 19-pin) (1), S VIDEO (Mini DIN 4-pin type) (1), VIDEO (BNC type) (1) video çıkışlarına sahip olmalıdır.

8.  Cihazla birlikte, istenildiği takdirde ayak pedalı kullanılabiliyor olmalıdır.

9.  Cihaz harici Hard Disk,harici USB bellek ve DVD üzerine kayıt yapabilmelidir.

10.  1280 × 720/59.94p, 1280 × 720/50p, 720 × 480/59.94i, 720 × 576/50i formatlarında video kaydedebilmelidir.

11. Cihaz üzerinde bulunan DVD-R sayesinde görüntüler DVD disk üzerine yazılabilmelidir.

12.  Cihaz  60 – 194 saat arası HD, 158-348 saat arası SD video kaydı yapabilmelidir.

13.  Cihaz dahili HDD ve harici media üzerine eş zamanlı kayıt yapabilmelidir.

14.  Cihaz IEC IEC 60601-1 medikal güvenlik standardına sahip olmalıdır.

J.ENDOSKOPİK SİSTEM TAŞIMA ARABASI

Teklif  edilen  orijinal  endoskopi taşıma arabası  aşağıda listelenen  özelliklere  sahip olmalıdır :

1.	En az 3 raflı olmalıdır. Sistem bütünlüğü açısından teklif edilecek sistemle aynı marka olmalıdır.

2.	Taşıma arabası üzerinde bulunan tek bir düğmeyle, taşıma arabasında bulunan tüm sistemler açılıp kapatılabilmelidir.

3.	Tekerlekli ve en az 2 (iki) tekerleğinde kilit mekanizması bulunmalıdır.

4.	Sehpanın rahat hareket ettirilebilmesi için itme ve taşıma kolu olmalıdır.

5.	Gaz spring destekli hareketli monitör kolu sayesinde monitör farklı açılarda ve konumlarda kullanılabilmelidir.

6.	Entegre klavye  rafı  bulunmalıdır.

7.  Teklif edilen  Taşıma  Arabasında elektrik güvenliği açısından  , 220-240 V   50/60 Hz   İzolasyon Transformatörü bulunmalıdır.