SIVI AZOT TANKI 

(6 kanisterli, en az 6-8 raf kat sayılı, vial kapasitesi 2 ml'lik en az 750 örnekli, cryobox kutulu, orjinal tekerlekli arabası bulunan, taşıma kulplu)
1. Tank sıvı azotun saklanması ve depolanması için kullanılacaktır.

2. Tankın rahat taşınması için kulbu olmalıdır.

3. Tank çift kilitli (dual-lock) yapıya sahip olmalıdır.

4. Tank dayanıklı alüminyum yapıya sahip olmalıdır.

5. Tankla birlikte standart olarak 6 adet rack ve 30 adet cryo kutu verilmelidir. Her kutu 25 adet vial almalıdır.
6. Cihaz ile birlikte Gerçek Zamanlı Sıvı Seviye İzleme Sistemi ve Otomatik Dolum Sistemi verilmelidir.
7. Cihaz ile birlikte mobil tekerlekli altlık verilmelidir.
8. Tank toplamda 2 ml viallerden 750 adet saklayabilmelidir.

9. Tankın kullanılabilir hacmi 35 litre ( -/+5 litre ) olmalıdır.

10. Tankın statik buharlaşma oranı 0.29 lt/gün (-/+ 0.05 lt/gün) olmalıdır.

11. Tankın boyun çapı 125 mm (-/+ 5 mm) olmalıdır.

12. Tankın toplam yüksekliği 700 mm (-/+ 10 mm) olmalıdır.

13. Tankın dış çapı 461 mm (-/+ 10 mm)  olmalıdır.

14. Tankın boş ağırlığı 14.5 kg (-/+ 1 kg) olmalıdır.

15. Tankın dolu ağırlığı 43.2 kg (-/+ 1 kg)  olmalıdır.
16. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak mobil tekerlekli altlık, sıvı seviye izleme sistemi takılabilmelidir. 

17. Cihazın fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

